附件1

能力比对样品均匀性报告

一、概述

为确保能力比对用粉煤灰样品、活性指数用对比水泥以及水中甲醛样品的均匀性，本次能力比对样品均匀性试验依据CNAS-GL003：2018《能力比对样品均匀性和稳定性评价指南》中单因子方差分析方法进行。从每种粉煤灰、水泥和甲醛溶液样品中分别抽取10个样品，每个样品的每个参数在重复性条件下测试2次。根据试验结果计算出每个样品平均值、总平均值、样品间平方和、样品间均方、样品内平方和、样品内均方、F值等统计量，当F值＜时，（其中α为显著性水平，一般取0.05，f1和f2分别是样品间和样品内均匀度），即认为样品是均匀的，符合能力比对均匀性的要求。

粉煤灰能力比对共有2个品种的粉煤灰,分别为广州运宏粉煤灰综合开发有限公司提供的粉煤灰（A组）和广州市珈德建材有限公司提供的粉煤灰（B组）以及广州石井水泥公司生产的P·O42.5R作为对比水泥。

能力比对所用水中甲醛样品，根据验证需要掺入不同含量的甲醛形成A、B两组浓度样品。每组浓度样品分别通过在5L容量瓶中加入定量甲醛水溶液，用纯水定容，摇匀，再分装至40ml棕色样品瓶中。A样100个，理论浓度30mg/L；B样100个，理论浓度20mg/L。

各样品均根据上述方法进行均匀性试验，结果如下。

二、试验结果与分析

1.A组粉煤灰均匀性试验结果

1.1.烧失量均匀性试验结果

表1.1-1　烧失量试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.06 | 5.13 |
| 2 | 5.17 | 5.22 |
| 3 | 5.31 | 5.25 |
| 4 | 5.15 | 5.05 |
| 5 | 5.20 | 5.21 |
| 6 | 5.11 | 5.07 |
| 7 | 5.16 | 5.18 |
| 8 | 5.09 | 5.19 |
| 9 | 5.28 | 5.12 |
| 10 | 5.22 | 5.28 |
| 总平均值 | 5.17 |

表1.1-2　烧失量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.08 | 0.009 | 2.78 |
| 样品内 | 10 | 0.03 | 0.003 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.78＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，烧失量是均匀的。

1.2.细度均匀性试验结果

表1.2-1　细度试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24.32 | 24.80 |
| 2 | 25.12 | 25.36 |
| 3 | 24.88 | 23.44 |
| 4 | 24.80 | 23.28 |
| 5 | 24.88 | 25.04 |
| 6 | 26.00 | 25.84 |
| 7 | 24.08 | 24.48 |
| 8 | 24.96 | 25.92 |
| 9 | 23.80 | 24.52 |
| 10 | 23.88 | 24.96 |
| 总平均值 | 24.72 |

表1.2-2　细度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 7.37 | 0.819 | 2.19 |
| 样品内 | 10 | 3.74 | 0.374 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.19＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，细度是均匀的。

1.3.活性指数均匀性试验结果

表1.3-1　活性指数试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 71.1 | 71.7 |
| 2 | 73.7 | 73.1 |
| 3 | 69.1 | 71.9 |
| 4 | 68.9 | 70.3 |
| 5 | 67.5 | 71.3 |
| 6 | 70.5 | 70.9 |
| 7 | 71.1 | 70.5 |
| 8 | 70.7 | 70.7 |
| 9 | 71.3 | 73.1 |
| 10 | 70.7 | 69.1 |
| 总平均值 | 70.9 |

表1.3-2　细度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 26.20 | 2.911 | 1.90 |
| 样品内 | 10 | 15.33 | 1.533 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.90＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，活性指数是均匀的。

2、B组粉煤灰均匀性试验结果

2.1、烧失量均匀性试验结果

表2.1-1　烧失量试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.95 | 4.02 |
| 2 | 3.94 | 3.95 |
| 3 | 4.01 | 3.95 |
| 4 | 3.93 | 3.97 |
| 5 | 4.00 | 3.97 |
| 6 | 3.95 | 3.91 |
| 7 | 3.98 | 3.99 |
| 8 | 3.83 | 3.91 |
| 9 | 3.97 | 4.05 |
| 10 | 3.87 | 3.94 |
| 总平均值 | 3.95 |

表2.1-2　烧失量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.03 | 0.004 | 2.45 |
| 样品内 | 10 | 0.02 | 0.002 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.45＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，烧失量是均匀的。

2.2、细度均匀性试验结果

表2.2-1　细度试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25.44 | 25.60 |
| 2 | 26.32 | 26.72 |
| 3 | 24.80 | 25.20 |
| 4 | 26.20 | 26.72 |
| 5 | 24.56 | 26.16 |
| 6 | 26.20 | 26.88 |
| 7 | 24.88 | 25.68 |
| 8 | 24.64 | 25.28 |
| 9 | 25.52 | 25.04 |
| 10 | 25.60 | 27.20 |
| 总平均值 | 25.73 |

表2.2-2　细度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 7.95 | 0.883 | 2.36 |
| 样品内 | 10 | 3.74 | 0.374 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.36＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，细度是均匀的。

2.3、活性指数均匀性试验结果

表2.3-1　活性指数试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 78.6 | 78.4 |
| 2 | 79.2 | 79.4 |
| 3 | 81.6 | 79.0 |
| 4 | 81.6 | 79.4 |
| 5 | 81.6 | 81.8 |
| 6 | 80.2 | 79.0 |
| 7 | 80.8 | 83.2 |
| 8 | 80.2 | 82.2 |
| 9 | 77.4 | 80.0 |
| 10 | 78.6 | 78.4 |
| 总平均值 | 80.0 |

表2.3-2　细度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 30.39 | 3.377 | 2.32 |
| 样品内 | 10 | 14.57 | 1.457 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.32＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，活性指数是均匀的。

3、对比水泥均匀性试验结果

3.1、烧失量均匀性试验结果

表3.1-1　烧失量试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.15 | 2.19 |
| 2 | 2.15 | 2.19 |
| 3 | 2.15 | 2.15 |
| 4 | 2.20 | 2.15 |
| 5 | 2.18 | 2.14 |
| 6 | 2.23 | 2.24 |
| 7 | 2.12 | 2.09 |
| 8 | 2.09 | 2.14 |
| 9 | 2.09 | 2.10 |
| 10 | 2.05 | 2.19 |
| 总平均值 | 2.15 |

表3.1-2　烧失量单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 0.03 | 0.004 | 2.32 |
| 样品内 | 10 | 0.02 | 0.002 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.32＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，烧失量是均匀的。

3.2、细度均匀性试验结果

表3.2-1　细度试验结果（%）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.40 | 10.10 |
| 2 | 10.64 | 11.36 |
| 3 | 10.40 | 10.80 |
| 4 | 9.88 | 9.52 |
| 5 | 10.72 | 10.24 |
| 6 | 11.28 | 10.80 |
| 7 | 11.20 | 10.48 |
| 8 | 11.04 | 10.72 |
| 9 | 10.80 | 9.36 |
| 10 | 10.40 | 11.04 |
| 总平均值 | 10.56 |

表1.2-2　细度单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 3.41 | 0.379 | 1.70 |
| 样品内 | 10 | 2.23 | 0.223 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为1.70＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，细度是均匀的。

4、 A组水质中甲醛含量度均匀性试验结果

表4-1　甲醛含量均匀性试验结果（mg/L）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27.6 | 25.7 |
| 2 | 27.2 | 28.7 |
| 3 | 26.9 | 26.2 |
| 4 | 27.9 | 27.6 |
| 5 | 26.8 | 27.4 |
| 6 | 30.0 | 28.5 |
| 7 | 28.3 | 29.6 |
| 8 | 28.3 | 29.8 |
| 9 | 30.0 | 27.9 |
| 10 | 29.1 | 28.5 |
| 总平均值 | 28.1 |

表4-2　甲醛含量均匀性单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 19.47 | 2.16 | 2.43 |
| 样品内 | 10 | 8.90 | 0.89 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.43＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，A组样品甲醛含量是均匀的。

5、B组水质中甲醛含量均匀性试验结果

表5-1　甲醛含量均匀性试验结果（mg/L）

| 测试次数(j) 样品号(i) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18.8 | 18.9 |
| 2 | 18.1 | 18.5 |
| 3 | 19.0 | 18.9 |
| 4 | 19.5 | 18.9 |
| 5 | 18.7 | 19.0 |
| 6 | 18.5 | 19.0 |
| 7 | 17.9 | 18.1 |
| 8 | 18.1 | 18.5 |
| 9 | 18.5 | 18.0 |
| 10 | 18.3 | 19.3 |
| 总平均值 | 18.6 |

表5-2　甲醛含量均匀性单因子方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品间 | 9 | 2.45 | 0.27 | 2.45 |
| 样品内 | 10 | 1.14 | 0.11 |  |

F临界值F0.05(9,10)＝3.02，计算的F值为2.45＜F临界值，这表明在0.05显著性水平时，B组样品甲醛含量是均匀的。

三、结论

根据以上试验结果及数据分析可知，本次能力比对用粉煤灰、对比水泥、水中甲醛含量样品是均匀的，符合能力比对用试验样品的均匀性要求。